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Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	
1/1
	
Маса
	
Тегови
	
1 mg до 100 mg
	1,3 g до 2 g
	CMC

	
1/2
	
Маса
	
Тегови
	
0,1 g до 1 g
	2 g до 4 g
	CMC

	
1/3
	
Маса
	
Тегови
	
1 g до 10 g
	4 g до 8 g
	CMC

	
1/4
	
Маса
	
Тегови
	
10 g до 100 g
	8 g до 22 g
	CMC

	
1/5
	
Маса
	
Тегови
	
100 g до 1 kg
	1,3 g до 220 g
	CMC

	
1/6
	
Маса
	
Тегови
	
1 kg до 10 kg
	
0,22 mg до 2,2 mg
	CMC

	
1/7
	
Маса
	
Тегови
	
10 kg до 20 kg
	
2,2 mg до 10 mg
	CMC

	
1/8
	
Маса
	
Тегови
	
20 kg до 50 kg
	
10 mg до 80 mg
	CMC

	
1/9
	
Маса
	
Тегови
	
50 kg до 100 kg
	80 mg до 500 mg
	CMC

	
1/10
	
Маса
	
Тегови
	
100 kg до 500 kg
	0,5 g до 8 g
	CMC



	[bookmark: _bookmark2]2.	ПРИТИСАК

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	

2/1
	

Притисак
	
Манометри, вакууметри, мановакууметр и и претварачи притиска
	- 0,95 bar до 0 bar
	1 x 10-4 x pe + 1 x 10-5 bar
	

АTS

	
	
	
	0 bar до 1 bar
	1,5 x 10-4 x pe + 3 x 10-5 bar
	

	
	
	
	1 bar до 35 bar
	1 x 10-4 x pe + 30 x 10-5 bar
	

	
	
	
	0,2 bar до 40 bar
	1 x 10-4 x pe
	

	
	
	
	40 bar до 1000 bar
	1 x 10-4 x pe
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Притисак
	
Уређаји са клипом и теговима
	-0,95 bar до 0 bar
	1 x 10-4 x pe + 1 x 10-5 bar
	

АTS

	
	
	
	0 bar до 1 bar
	1,5 x 10-4 x pe + 3 x 10-5 bar
	

	
	
	
	1 bar до 35 bar
	1 x 10-4 x pe + 30 x 10-5 bar
	

	
	
	
	-1 bar до 35 bar
	1x10-4.p (гас)
	

	
	
	
	0,2 bar до 40 bar
	1 x 10-4 x pe
	

	
	
	
	40 bar до 1000 bar
	1 x 10-4 x pe
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Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	3/1
	Ласерско зрачење
	Стабилисани ласери према дефиницији:
вакуумска таласна дужина
	
633 nm
	
0,04 fm
	
CMC

	
3/2
	Ласерско зрачење
	Стабилисани ласери према дефиницији:
апсолутна фреквенција
	
474 THz
	
24 kHz
	
CMC

	3/3
	Ласерско
зрачење
	Остали стабилисани ласери:
вакуумска таласна дужина
	633 nm
	1E-09
	CMC

	3/4
	Дужина
	Граничне мере:
интерферометријска метода
	до 100 mm
	Q[20; 0,2L] nm
L у mm
	CMC/ATS

	3/5
	Дужина
	Граничне мере: метода поређења
	до 100 mm
	Q[50; 0,5L] nm
L in mm
	CMC

	3/6
	Дужина
	Мере са цртама
	до 3000 mm
	Q[202; 0,38L] nm
L у mm
	-

	3/7
	Угао
	Оптички полигони
	
	0,2"
	CMC

	3/8
	Угао
	Подеони столови
	
	0,2"
	CMC

	3/9
	Угао
	Аутоколиматори
	
	0,2"
	CMC

	3/10
	Угао
	Граничне мере угла
	
	0,2"
	CMC

	
3/11
	
Храпавост
	Еталон храпавости: Тип А
Параметар: d
	(0,01 до 50)
μm
	Q[15; 15d] nm
d у μm
	
CMC

	
3/12
	
Храпавост
	Еталон храпавости: Тип C
Параметри: Ra, Rq
	(0,01 до 15)
μm
	Q[10; 30Ra] nm
Ra у μm
	
CMC

	
3/12
	
Храпавост
	Еталон храпавости: Тип C
Параметри: Rz, Rt, Rp, Rv
	(0,04 до 30)
μm
	Q[20; 40Rz] nm
Rz у μm
	
CMC

	
3/12
	
Храпавост
	Еталон храпавости: Тип C
Параметар: RSm
	(10 до 500)
μm
	
0,5 μm
	
CMC

	
3/13
	
Храпавост
	Еталон храпавости: Тип D
Параметри: Ra, Rq
	(0,01 до 10)
μm
	Q[10; 40Ra] nm
Ra у μm
	CMC

	
3/13
	
Храпавост
	Еталон храпавости: Тип D
Параметри: Rz, Rt, Rp, Rv
	(0,04 до 30)
μm
	Q[20; 50Rz] nm
Rz у μm
	
CMC
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Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	


Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	


Напомена
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или  акредитација (АТС)

	

4/1
	
Звук у ваздуху
	Лабораторијски еталон микрофони
LS1P (IEC61094-1)
	31,5 Hz до 12,5
kHz Ниво
осетљивости dB
(re 1V/Pa)
	
(0,08 до
0,13) dB
	Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2
	

CMC

	

4/2
	
Звук у ваздуху
	Лабораторијски еталон микрофони LS2aP
(IEC61094-1)
	31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)
	
(0,085 до
0,21) dB
	Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2
	

CMC

	

4/3
	
Звук у ваздуху
	Радни еталон микрофони WS2P, WS2F, WS2D
(IEC61094-4)
	250 Hz ; 1000 Hz
Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)
	

0,1 dB
	
Методапоређења IEC61094-5
	

-

	

4/4
	

Звук у ваздуху
	Радни еталон микрофони WS1P, WS2P, WS1F, WS2F, WS1D, WS2D
(IEC61094-4)
	31,5 Hz до 25 kHz Ниво
осетљивости dB (re 1V/Pa)
	

(0,12 до
0,4) dB
	Електростатички актуатор фреквенцијски одзив
IEC61094-6
	

-

	

4/5
	
Звук у ваздуху
	
Акустички калибратори
	1000 Hz
Ниво звучног притиска 94/124dB
(re 20µPa)
	
(0,09 до
0,2) dB
	
Методапоређења IEC 60942
	

-

	
4/6
	
Звук у ваздуху
	
Мерила нивоа звука
	63 Hz до 16 kHz Ниво звучног притиска
(re 20µPa)
	
(0,11 до
0,4) dB
	IEC 61672 или IEC 651,
IEC 804
	
-



	[bookmark: _bookmark5]5.	ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	
5/1
	Разлика
временских скала
	Локални сат vs. UTC (DMDM)
	
-1 s  +1 s
	
9 ns
	
CMC

	
5/2
	Разлика временских
скала
	Локални сат vs. UTC предвиђено
	-1 s  +1 s
	
47 ns
	
CMC

	
5/3
	Разлика
временских скала
	Локални сат vs.
UTC
пост-процесирано
	
-1 s  +1 s
	
20 ns
	
CMC

	
5/4
	Разлика временских скала
	Локални (радио- синхронизовани) сат vs.
UTC(DMDM)
	
0 s  ±30 s
	
0,5 s
	
-

	
5/5
	
Фреквенција
	Локални еталон фреквенције
	
5 MHz; 10 MHz
	
1E-13 Hz/Hz
	
CMC

	
5/6
	
Фреквенција
	Извор фреквенције (импулсни сигнал или четвртка)
	
1 Hz  3 GHz
	
1E-12 Hz/Hz
	
CMC

	
5/7
	
Фреквенција
	Извор фреквенције (синусни сигнал)
	
1Hz  3 GHz
	Q[1E-12, 2.6E-07/f]
f изражено у Hz
	
CMC

	
5/8
	Временски интервал
	
Извор периода
	3,3 ns  10 s
	
0,6 ns
	
CMC

	
5/9
	Временски интервал
	Извор времена успона/пада
	0,7 ns  1s
	
0,6 ns
	
CMC

	
5/10
	Временски интервал
	Извор ширине импулса
	1,6 ns  10 s
	
0,6 ns
	
CMC

	
5/11
	Временски интервал
	Извор временске разлике
	1 ns  10 s
	
0,6 ns
	
CMC

	
5/12
	Временски интервал
	
Извор кашњења
	1ns  1 s
	
0,2 ns
	
CMC

	
5/13
	Временски интервал
	Уређаји за мерење временског
интервала
	
1s  86400 s
	
0,3 s
	
-

	
5/14
	
Фреквенција
	
Фреквенцметар
	1 mHz  6 GHz
	Q[1E-12, 2,6E-07/f]
f изражено у Hz
	
-



	

5/15
	

Фреквенција
	Локални еталон фреквенције (стабилност фреквенције)
	1 MHz ÷ 20 MHz
Релативно одступање фреквенције
<1Е-11 Hz/Hz
	

2E-13 Hz/Hz
	

-

	
5/16
	Мерење брзине
	Уређаји за мерење брзине
	(0250) km/h
	метода поређења:
≤ 0,05 km/h
	
-

	
5/17
	Мерење брзине
	Уређаји за мерење брзине
	(0250) km/h
	метода поређења:
≤ 0,15 km/h
	
-
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Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	

Мерна несигурност, (k=2)
	


Напомена
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или   aкредитација (АТС)

	
6/1
	
Запремина течности
	
Пикнометри
	
(1  100) mL
	
0,015 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/2
	
Запремина течности
	Пипете са једном мерном цртом
	
(1  200) mL
	
0,015 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/3
	
Запремина течности
	
Градуисане мерне пипете
	
(1  50) mL
	
0,015 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/4
	
Запремина течности
	
Тиквице
	
(1  10 000) mL
	
0,015 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/5
	
Запремина течности
	
Бирете од стакла
	
(1  100) mL
	
0,015 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/6
	
Запремина течности
	Градуисани мерни цилиндри
	
(5  2 000) mL
	
0,015 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	

6/7
	
Запремина течности
	

Мерне посуде
	

(5  500) L
	

0,02 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C или
15 C
	

CMC

	
	
	
	
	
	
	



	

6/8
	
Запремина течности
	

Мерне посуде
	

(5  5 000) L
	

0,03 %
	Волуметријска метода, течност вода,
20 C или
15 C
	

CMC

	
6/9
	
Запремина течности
	Еталон преливне пипете
	
(1  500) L
	
0,02 %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/10
	
Запремина течности
	
Еталон мерне посуде
	
(1  20) L
	
0,03 %
	Волуметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/11
	
Запремина течности
	Микропипете или пипете са клипом
	
(10  20 000) µL
	
(0,6  0,2) %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/12
	
Запремина течности
	
Бирете са клипом
	
(0,1  100) mL
	
(0,1  0,02) %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	
6/13
	
Запремина течности
	
Диспензери
	
(0,01  200) mL
	
(0,1  0,02) %
	Гравиметријска метода, течност вода,
20 C
	
CMC

	

6/14
	
Проток течности
	
Ротаметри за мерење протока воде
	

(0,003 ÷ 150)
m3/h
	

4 %
	Метода динамичког мерења запремине и протеклог времена
	

ATS

	

6/15
	

Проток гаса
	
Гасомери са турбином са ротирајућим клиповима
	

(0,6 ÷ 10 000)
m3/h
	0,5 % за
(0,6 ÷ 4)
m3/h; 0,35 % за
(4,5 ÷ 10000)
m3/h
	
Метода коришћења мастер мерила
	

CMC

	

6/16
	

Проток гаса
	
Еталон гасомери са течношћу
	
(0,016 ÷ 25)
m3/h
	

0,2 %
	Метода директног поређења са критичним млазницама
	

-



	[bookmark: _bookmark7]7.	TEМПЕРАТУРА

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	


Напомена
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или  акредитација
(АТС)

	









7/1
	









Терпература - уређаји за реализацију ITS-90
	Ћелије за реализацију фиксне тачке -
тројне тачке воде
	
0,01 C
	
0,55 mK
	




Директно поређење
	
CMC

	
	
	Ћелије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке
живе
	
-38,8344 C
	

0,8 mK
	
	

CMC

	
	
	Ћелије за реализацију фиксне тачке -
тачке топљења галијума
	
29,7646 C
	

0,8 mK
	
	

CMC

	
	
	
Еталонски платински отпорни термометри са дугим стаблом и високотемперату рни отпорни термометри са дугим стаблом
	-38,8344 C
	1 mK
	



Метода фиксних тачака
	CMC

	
	
	
	0,01 C
	0,6 mK
	
	CMC

	
	
	
	29,7646 C
	1 mK
	
	CMC

	
	
	
	156,5985C
	2,4 mK
	
	CMC

	
	
	
	231,928 C
	2,2 mK
	
	CMC

	
	
	
	419,527 C
	3 mK
	
	CMC

	
	
	
	660,323 C
	5 mK
	
	-

	
	
	
	981,78 C
	7 mK
	
	-

	






7/2
	






Tемпература
– уређаји за преношење ITS-90
	






Oтпорни термометри
	
-196 C
	
16 mK
	Метода поређења/
течни азот
	
CMC

	
	
	
	
-80 C  -20 C
	
10 mK
	Метода поређења/ халокарбон
	
CMC

	
	
	
	
-40 C  20 C
	
9 mK
	Метода поређења/
алкохол
	
CMC

	
	
	
	20 C  90 C
	8 mK
	Метода
поређења/ уље
	CMC

	
	
	
	90 C  250 C
	12 mK
	
	CMC

	
	
	
	
200 C  420 C
	
16 mK  37 mK
	Метода поређења/
соли
	
CMC

	
	
	
	420 C  660 C
	37 mK  50 mK
	Метода
поређења
	-

	
7/3
	
	
Термопарови од чистих метала
	156,5985 C
	200 mK
	Метода фиксних тачака
	CMC

	
	
	
	231,928 C
	200 mK
	
	CMC

	
	
	
	419,527 C
	80 mK
	
	CMC



	
	
	
	660,323 C
	70 mK
	
	CMC

	
	
	
	981,78 C
	80 mK
	
	CMC

	
	
	
	1084,62 C
	100 mK
	
	CMC

	
	
	
Термопарови од племенитих метала
	419,527 C
	0,20 C
	
	CMC

	
	
	
	660,323 C
	0,25 C
	
	CMC

	
	
	
	981,78 C
	0,35 C
	
	CMC

	
	
	
	1084,62 C
	0,40 C
	
	CMC

	

7/4
	











Tемпература
– уређаји за преношење ITS-90
	
Термопарови од племенитих метала
	100 C  300 C
	0,37 C
	
Метода поређења
	CMC

	
	
	
	300 C  600 C
	0,37 C 
0,51 C
	
	CMC

	
	
	
	600 C  1000 C
	0,51C  1 C
	
	CMC

	

7/5
	
	
Термопарови од легура метала
	100 C  300 C
	0,51C
	
Метода поређења
	CMC

	
	
	
	300 C  600 C
	0,51 C 
0,87 C
	
	CMC

	
	
	
	600 C  1000 C
	0,87 C  1 C
	
	CMC

	

7/6
	
	Стаклени термометри пуњени течношћу
	-80 C  -20 C
	20 mK
	
Метода поређења
	CMC

	
	
	
	-40 C  20 C
	16 mK
	
	CMC

	
	
	
	20 C  90 C
	13 mK
	
	CMC

	
	
	
	90 C  250 C
	18 mK
	
	CMC

	
7/7
	
	
Дигитални теремометри
	-196 C
	16 mK
	
Метода поређења
	CMC

	
	
	
	-80  420 C
	10 mK  40 mK
	
	CMC

	
	
	
	420 C  1000 C
	0,4 C  1 C
	
	-

	



7/8
	
	Други сервиси

1.Компензациони водови 2.Индикатори темепературе за отпорне и термопарске сензоре, 3.Калибратори
температуре
	

15 C  30 C

-200 C  1500 C

-200 C  660 C
	

50 mK

0,01 C

0,5 C
	

Метод поређења

Директно мерење

Директно мерење
	



-






	[bookmark: _bookmark8]8.	РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	
8/1
	Релативна влажност
	Уређаји за мерење
тачке росе
	dp: -40 C  30 C у ваздуху
	
0,2 C
	
-



	



8/2
	
	


Уређаји за мерење релативне влажности
	RH : 13%  95%
-10 C  10 C
	(0,5-2) % rh
	-

	
	
	
	RH : 11%  95%
10 C  20 C
	(0,5-1,6) % rh
	CMC

	
	
	
	RH : 10%  95%
20 C  25 C
	(0,5-1,4) % rh
	CMC

	
	
	
	RH : 10%  95%
25 C  40 C
	(0,8-1,9) % rh
	CMC

	
	
	
	RH : 10%  95%
40 C  70 C
	(1-2,5) % rh
	-



	[bookmark: _bookmark9]9.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	

9/1
	









Једносмерни електрични напон
	Електронски еталони једносмерног електричног
напона, еталон ћелије
	
1,018 V
1V
10 V
	

0,45 µV/V  1 µV/V
	

CMC

	


9/2
	
	Калибратори једносмерног електричног напона (вишефункцијски калибратор)
	

0,01 V  1000 V
	

1,2 µV/V  38 µV/V
	


CMC

	

9/3
	
	Волтметри једносмерног електричног напона
(мултиметри)
	
0,01 V  1000 V
	
1,2 µV/V  38 µV/V
	

CMC

	

9/4
	
	Електронски еталони једносмерног електричног
напона
	
1,018 V
1V
10 V
	
0,12 µV/V
0,12 µV/V
0,04 µV/V
	

CMC

	

9/5
	
Једносмерни електрични напон (линеарност)
	Волтметри једносмерног електричног напона
(мултиметри)
	
0 mV  100 mV
0,1 V  1 V
1 V  10 V
	
0,2 µV
0,3 µV
0,8 µV
	

-



	[bookmark: _bookmark10]10.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	10/1
	
	Еталон отпорници
	100 µΩ  1 GΩ
	0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω
	CMC

	10/2
	
	Декаде електричне
	100 µΩ  1 GΩ
	0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω
	CMC

	
	
	отпорности
	
	
	

	
	
	Калибратори
	
	
	

	
10/3
	
Електрична отпорност
	електричне отпорности (вишефункцијски
калибратори)
	1 Ω  1 GΩ
	3,76 .10-5 Ω  2,9.106 Ω
	
CMC

	
10/4
	
	Мостови за мерење
електричне
	
0,1 mΩ  1 GΩ
	
0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω
	
CMC

	
	
	отпорности
	
	
	

	10/5
	
	Омметри
	0,1 mΩ  1 GΩ
	0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω
	CMC

	
	
	(мултиметри)
	
	
	





	[bookmark: _bookmark11]11.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или
акредитација (АТС)

	
	
	Генератори
	
0,1 mА  30 A
	
1,3 nA  6 mA
	

	11/1
	
	једносмерне
	
	
	CMC

	
	
	електричне струје
	
	
	

	
	
	Калибратори
	
	
	

	
11/2
	Једносмерна електрична
	једносмерне електричне струје
	0,1 mА  30 A
	1,3 nA  6 mA
	
CMC

	
	струја
	(вишефункцијски
	
	
	

	
	
	калибратори)
	
	
	

	
11/3
	
	Амперметри једносмерне
електричне струје
	
0,1 mА  30 A
	
1,3 nA  6 mA
	
CMC

	
	
	(мултиметри)
	
	
	



	[bookmark: _bookmark12]12.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	12/1
	













Наизменични електрични напон
	






AC/DC
трансфер еталони, термички конвертори
	10 mV  500 mV
10 Hz  1 MHz
	17 µV/V  240 µV/V
	CMC

	







12/2
	
	
	0,5 V  5 V
10 Hz  1 MHz
	10 µV/V  56 µV/V
	CMC

	
	
	
	5 V  1000 V
10 Hz  1 MHz
	13 µV/V  73 µV/V
	CMC

	
	
	
	1 V, 10 MHz
	70 µV/V
	





-

	
	
	
	1 V, 30 MHz
	500 µV/V
	

	
	
	
	2 V, 10 MHz
	50 µV/V
	

	
	
	
	2 V, 30 MHz
	400 µV/V
	

	
	
	
	3 V, 10 MHz
	300 µV/V
	

	
	
	
	3 V, 30 MHz
	1500 µV/V
	

	
	
	
	10 V, 10 MHz
	300 µV/V
	

	
	
	
	10 V, 30 MHz
	2000 µV/V
	

	
	
	
	20 V, 10 MHz
	600 µV/V
	

	
	
	
	20 V, 30 MHz
	2000 µV/V
	

	

12/3
	
	Калибратори наизменичног електричног напона (вишефункцијск
и калибратори)
	10 mV  1000 V
10 Hz  200 kHz
(200 kHz до 60 V)
	0,03 mV/V 
1,4 mV/V
	
CMC

	
	
	
	10 mV  20 V
200 kHz  1 MHz
	0,23 mV/V 
3,9 mV/V
	
CMC

	

12/4
	
	Волтметри наизменичног електричног напона
(мултиметри)
	10 mV  1000 V
10 Hz  200 kHz
(200 kHz до 60 V)
	0,03 mV/V 
1,4 mV/V
	
CMC

	
	
	
	10 mV  20 V
200 kHz  1 MHz
	0,23 mV/V 
3,9 mV/V
	CMC




	[bookmark: _bookmark13]13.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	
13/1
	Наизменична електрична струја
	Генератори
наизменичне електричне струје
	1 mА  2 A
10 Hz  10 kHz
	0,00042 mA/A 
2,34 mA/A
	
CMC



	
	
	Калибратори
	
	
	

	
13/2
	
	наизменичне
електричне струје (вишефункцијски
	1 mА  2 A
10 Hz  10 kHz
	0,00042 mA/A 
2,34 mA/A
	
CMC

	
	
	калибратори)
	
	
	

	
13/3
	
	Амперметри наизменичне електричне струје (мултиметри)
	0,22 mА  2,2 A
45 Hz  5 kHz
	0,21 mA/A 
0,58 mA/A
	CMC

	
	
	
	0,05 A  100 A
50 Hz  60 Hz
	0,08 mA/A 
0,11 mA/A
	CMC

	
	
	
	0,22 mА  2,2 A
	0,21 mA/A 
	CMC

	13/4
	
	Струјни претварачи
	45 Hz  5 kHz
	0,58 mA/A
	

	
	
	
	0,05 A  100 A
	0,08 mA/A 
	CMC

	
	
	
	50 Hz  60 Hz
	0,11 mA/A
	



	[bookmark: _bookmark14]14.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	


Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	



14/1
	











Активна наизменична електрична снага
	

Мерила активне електричне снаге, једнофазна
	0  W  1200 W
(12 V  240 V,
0,05 A  5 A,
1  0 i/c,
45 Hz  65 Hz)
	
66 µW/VA  80 µW/VA
	

CMC

	
	
	
	0 W  48000 W
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0 i/c,
50 Hz tо 60 Hz)
	
116 µW/VA  129 µW/VA
	

CMC

	



14/2
	
	


Конвертори активне електричне снаге
	0 W  1200 W
(12 V  240 V,
0,05 A tо 5 A,
1  0 i/c,
45 Hz  65 Hz)
	
66 µW/VA  80 µW/VA
	

CMC

	
	
	
	0 W  48000 W
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0 i/c,
50 Hz  60 Hz)
	
116 µW/VA 129 µW/VA
	

CMC

	




14/3
	
	



Ватметри
	0 W  1200 W
(12 V  240 V,
0,05 A tо 5 A,
1  0 i/c,
45 Hz  65 Hz)
	
66 µW/VA  80 µW/VA
	

CMC

	
	
	
	0 W  48000 W
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0 i/c,
50 Hz  60 Hz)
	
116 µW/VA  129 µW/VA
	

CMC

	

14/4
	


Реактивна наизменична електрична снага
	Мерила електричне снаге, једнофазна
	0  48000 var
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0 i/c,
50 Hz  60 Hz)
	
116 µvar/VA 
129 µvar/VA
	

CMC

	

14/5
	
	
Конвертори електричне снаге
	0  48000 var
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0 i/c,
50 Hz  60 Hz)
	
116 µvar/VA 
129 µvar/VA
	

CMC

	

14/6
	Привидна наизменична електрична снага
	Мерила електричне снаге, једнофазна
	6 VA  1200 VA
(12 V  240 V,
0,05 A  5 A,
1  0 i/c,
45 Hz  65 Hz)
	
43 µVA/VA  62 µVA/VA
	

CMC



	[bookmark: _bookmark15]15.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	


15/1
	




Активна електрична енергија
	
Једнофазна еталон бројила активне електричне енергије
	0,4 Ws 
4800000 Ws
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0,25 i/c,
50 Hz  60 Hz,
1 s  100 s)
	

116 μWh/VAh 
129 μWh/VAh
	


CMC

	


15/2
	
	Трофазна еталон бројила активне електричне енергије
	0,4 Ws 
4800000 Ws
(30 V  240 V, 0,05 A 100 A,
1  0,25 i/c,
50 Hz  60 Hz,
1 s  100 s)
	

116 μWh/VAh 
129 μWh/VAh
	


CMC




	[bookmark: _bookmark16]16.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или
акредитација (АТС)

	


16/1
	




Реактивна електрична енергија
	
Једнофазна еталон бројила реактивне електричне енергије
	0,4 vars 
4800000 vars
(30 V  240 V,
0,05 A  100 A,
1  0,25 i/c,
50 Hz  60 Hz,
1 s  100 s)
	

116 μvarh/VAh 
129 μvarh/VAh
	


CMC

	


16/2
	
	Трофазна еталон бројила реактивне електричне енергије
	0,4 vars 
4800000 vars
(30 V  240 V, 0,05 A 100 A,
1  0,25 i/c,
50 Hz  60 Hz,
1 s  100 s)
	

116 μvarh/VAh 
129 μvarh/VAh
	


CMC



	[bookmark: _bookmark17]17.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	
17/1
	


Фазни угао
	Извори фазног угла
	0  360
(10 mV  350 V,
50 Hz  100 kHz)
	0,04  1,68
	
CMC

	
17/2
	
	
Мерила фазног угла
	0  360
(1 Hz  100 kHz,
10 mV  350 V)
	
0,04  1,68
	
CMC






	[bookmark: _bookmark18]18.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	


Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или  акредитација (АТС)

	


18/1
	Таласни облици електричног напона и електричне струје/ Хармоници у електричној
струји
	

Анализатори хармоника
	


0,016 А  10 А
	

0,4 mA/A  2,9 mA/A (основног хармоника)
	


CMC






	[bookmark: _bookmark19]19.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	

19/1
	Таласни облици електричног напона и струје/ Флуктуације напона на
фреквенцији мреже
	

Фликерметри
	

0,5  10
	

0,05
	

CMC



	[bookmark: _bookmark20]20.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или кредитација (АТС)

	


20/1
	Високи наизменични електрични напон амплитудна грешка напонског
трансформа- тора
	


Напонски мерни трансформатори
	0 %  2 %
(Примарни напон 100/3 V  120/3 kV Секундарни напон 100/3 V, 110/3V, 100 V, 110 V, 120 V
Фреквенција 50 Hz)
	


0,01 %  0,02 %
	


CMC



	[bookmark: _bookmark21]21.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	


21/1
	Високи наизменични електрични напон/фазни померај напонског трансформатора
	

Напонски мерни трансформатори
	0 mrad  30 rad (Примарни напон 100/3 V  120/3 kV Секундарни напон 100/3 V, 110/3 V,
100 V, 110 V, 120 V
Фреквенција 50 Hz)
	

0,10 mrad 
0,15 mrad
	


CMC




	[bookmark: _bookmark22]22.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт
мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	



22/1
	
Велике наизменичне велике струје/грешка односа трансформације струјних мерних трансформатора
	


Струјни мерни трансформатори
	0 %  2 %
(Примарна струја
1 A  3000 A
Секундарна струја 1A, 5A
Фреквенција 50 Hz)
	


0,004 % 
0,015 %
	



CMC



	[bookmark: _bookmark23]23.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	
Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или aкредитација (АТС)

	


23/1
	
Велике наизменичне електричне струје/фазни померај струјног трансформатора
	

Струјни мерни трансформатори
	0 mrad  30 mrad
(Примарна струја 1 A  3000 A
секундарна струја 1A, 5A
Фреквенција 50 Hz)
	

0,03 mrad 
0,13 mrad
	


CMC




	[bookmark: _bookmark24]24.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	
24/1
	


Импеданса/ Електрична капацитивност
	Фиксни кондензатори
	0,01 nF10000 nF
(Фреквенција 20 Hz до 2 MHz)
	0,59 mF/F 
8,07 mF/F
	
CMC

	


24/2
	
	Мерила електричне капацитивности
, LCR метри, Мостови за мерење електричне
капацитивности
	
1 pF  1000 pF (Фреквенција 100 Hz  1 MHz)
	

0,005 mF/F 
0,26 mF/F
	


CMC



	[bookmark: _bookmark25]25.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	

Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација (АТС)

	

25/1
	
Импеданса/ Електрична индуктивност
	Мостови за мерење електричне индуктивности,
LCR метри
	
0,1 mH10000 mH
(Фреквенција 100 Hz, 1 kHz)
	
0,2 mH/H 
0,5 mH/H
	

CMC



	[bookmark: _bookmark26]26.	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ

	

Број услуге
	
Област/ Подобласт мерења и еталони-рања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	

Мерна несигурност (k=2)
	


Напомена
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или акредитација
(АТС)

	
26/1
	










Густина
	


Ареометри/ мерила од стакла константне масе
	
600 kg/m3
1100 kg/m3
	
± 0,06 kg/m
	Обезбеђена
следивост и процедуре сагласно ISO
17025
	
-

	

26/2
	
	
	
1100 kg/m3 
1840 kg/m3
	

± 0,08 kg/m3
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025
	

-

	
26/3
	
	
Лабораторијски дензитометри
	
600 kg/m3
1840 kg/m3
	
± 0,08 kg/m3
	Обезбеђена
следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	
26/4
	
	
Ручни дензитометри
	
600 kg/m3
1840 kg/m3
	
± 0,08 kg/m3
	Обезбеђена
следивост и процедуре
сагласно ISO 17025
	
-

	
26/5
	
	Хидростатичка вага
за употребу у лабораторији
	
600 kg/m3 
1840 kg/m3
	
± 0,08 kg/m3
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	
26/6
	


Индекс рефракције
	
Ручни и Abbe рефрактометри
	1,33299 
1,5320 nD
0 %  95 %
	
0,0001 nD
0,05 %
	Обезбеђена
следивост и процедуре сагласно ISO 17025
	
-

	
26/7
	
	Аутоматски рефрактометри за употребу у лабораторији
	1,33299 
1,5320 nD
0 %  95 %
	
0,0001 nD
0,05 %
	Обезбеђена
следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	
26/8
	
Концентрација
	Ареометри специјалне намене/ сахариметри
	
0 %  60 %
(% Brix)
	
0,4 %
	Обезбеђена
следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	
26/9
	
Концентрација
	
Мерила од стакла/ алкохолометри
	
0 %  100 %
	
0,021 %
	Обезбеђена
следивост и процедуре сагласно ISO 17025
	
-



	

26/10
	
	Ареометри специјалне намене/ лактодензиметри
	
600 kg/m3 
1840 kg/m3
	

± 0,08 kg/m3
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	

-

	



26/11
	



Концентрација озона
	Анализатори приземног озона / фотометри за мерење амбијенталних концентрација озона,
са претходним подешавањем
(калибрацијом) или без њега
	


0 nmol/mol 
1000
nmol/mol
	



Q[1.1;
0.022x(O3)]
	
	




СМС

	26/12
	
	Озон генератори
	
	
	
	




	[bookmark: _bookmark27]27.	ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА

	

Број услуге
	

Област/ Подобласт мерења и еталонирања
	

Предмет еталонирања
	


Мерни опсег
	

Мерна несигурнос т (k=2)
	


Напомена
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или  акредитација (АТС)

	
27/1
	Светлосна јачина
	Фотометријске сијалице за
светлосну јачину
	
(1 до 10000) cd
	
2 %
	
	
CMC

	
27/2
	
Температура расподеле
	Инкадесцентне сијалице за температуру
расподеле
	
(2000 до 3000) K
	
30 K
	
	
CMC

	
27/3
	Корелациона температура
боје
	
Извори светлости
	
(1500 до 3200) K
	
60 K
	
	
CMC

	
27/4
	
Осветљеност
	Фотометријске сијалице, луксметри,
фотометри
	
(0,05 до 5000) lx
	
3 %
	
	
CMC

	
27/5
	Усмерена
спектрална пропустљивост
	Филтери и
раствори усмеренe пропустљивости
	(0,001 до 0,1)
(401 до 1000) nm
	(0,6 до 2)
%
	
	
CMC

	
27/6
	Усмерена
спектрална пропустљивост
	Филтери и
раствори усмеренe пропустљивости
	(0,1 до 1)
(401 до 1000) nm
	
0,3%
	
	
CMC

	
27/7
	Светлосни флукс
	Фотометријске сијалице за
светлосни флукс
	
(400 до 10000) lm
	
3 %
	
	
CMC

	
27/8
	
Сјај/ луминанција
	Еталони
луминанције
	(0,01 до 5000)
cd/m2
	2,5 %
	
	CMC

	
	
	Луминансметри,
фотометри
	А/( cd/m2)
	3 %
	
	CMC



	
	
	
Филтери и
	(0,1 до 1)
(250 до 359) nm
	
1 %
	
	

	
	
	раствори усмеренe
	
	
	
	CMC

	
	
	
	
	
	
	

	

27/9
	Усмерена
спектрална пропустљивост
	пропустљивости
	(0,1 до 1)
400 nm
	0,6 %
	
	

	
	
	Спектрофотометри,
	
	
	
	

	
	апсорбанца
	биохемијски анализатори (фотометри,
колориметри),
	(0.001 до 1)

(200 до 1000) nm
	
(0,5 до 2)
%
	
	
CMC

	
	
	ELISA читачи
	
	
	
	

	
27/10
	Усмерена спектрална рефлективност
	Рефлектометри, рефлексиони спектрофотометри
	
(280 до 1000) nm
	
0,5%
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	
27/11
	
Хроматске координате
	Пропустљиви филтери боје, Колориметри
	
x = (0,10,7)
y = (0,050,7)
	x = (0,01
до 0,02)
y = 0,01 до 0,03)
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	
27/12
	
Таласна дужина
	Спектрално селективни материјали (филтери)
	
(280 до 1000) nm
	
± 0,3 nm
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно
ISO 17025
	
-

	

27/13
	Спектрална осетљивост детектора, Спектрална
снага зрачења
	
Детектори оптичког зрачења, Радиометри
	

(280 до 1000) nm
	

(1 до 3) %
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025
	

-



II [bookmark: _bookmark28]СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

	[bookmark: _bookmark29]1.	ФОРЕНЗИКА

	

СРМ ОЗНАКА
	


Опис СРМ
	


Сертификована вредност
	

Мерна несигурност (k=2)
	


Напомена
	Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC)
или
акредитација (АТС)

	
	
	Масена концентрација раствора
	
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

	
DMDM-E01
	
	0 g/L
(концентрација етанола у ваздуху
	0,0001 g/L
	
	
-

	
	
	на 34 °C
	
	
	

	
	
	0 mg/L)
	
	
	

	

DMDM-E02
	
	Масена концентрација раствора 0,2573 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,10 mg/L)
	

0,0007 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-

	

DMDM-E03
	
	Масена концентрација раствора 0,6432 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,25 mg/L)
	

0,0014 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-

	
	Раствор
	Масена концентрација раствора 1,0292 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,40 mg/L)
	
	Обезбеђена
	

	
	етанола у
	
	
	следивост и
	

	DMDM-E04
	води, у
боцама
	
	0,0025 g/L
	процедуре
сагласно
	-

	
	запремине
	
	
	ISO 17025 и
	

	
	1 L
	
	
	ISO Guide 34
	

	

DMDM-E05
	
	Масена концентрација раствора 1,8011 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,70 mg/L)
	

0,0043 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-

	

DMDM-E06
	
	Масена концентрација раствора 2,4443 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,95 mg/L)
	

0,0059 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-

	

DMDM-E07
	
	Масена концентрација раствора 3,8594 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
1,50 mg/L)
	

0,0092 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-



	

DMDM-E08
	
	Масена концентрација раствора 5,0172 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
1,95 mg/L)
	

0,012 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-

	

DMDM-E09
	
	Масена концентрација раствора 1,2252 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,48 mg/L)
	

0,0030 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-

	

DMDM-E10
	
	Масена концентрација раствора 0,6126 g/L
(концентрација етанола у ваздуху на 34 °C
0,24 mg/L)
	

0,0015 g/L
	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и
ISO Guide 34
	

-


[image: ][image: ][image: ]
Сертификациони извештај за референтне материјале „Раствори етанола у води DMDM-EXX“


III [bookmark: _bookmark30][image: ]ИСПИТИВАЊЕ

	[bookmark: _bookmark31]1. МАСА

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Ваге са неаутоматским
	

SRPS EN 45501:2009, SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7,
А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, Б.2, Б.4
	

	функционисањем, класе
	
	ДА

	тачности I до 1 kg
	
	

	Ваге са неаутоматским
	
	

	функционисањем, класе
	
	ДА

	тачности II до 10 kg
	
	

	Ваге са неаутоматским
	
	

	функционисањем, класе
	
	ДА

	тачности III и IIII до 100 kg
	
	



	[bookmark: _bookmark32]2. ПРИТИСАК

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Манометри за мерење притиска у пнеуматицима
	Правилник o манометрима
за мерење притиска у пнеуматицима („Службени гласник РС”, број 66/2014)
	
-



	[bookmark: _bookmark33]3. СИЛА

	Мерило
	Метода испитивања
	Aкредитација

	Мерило силе кочења код моторних возила
	Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
(„Службени гласник РС”, број 86/2014)
	
-



	[bookmark: _bookmark34]4. ДУЖИНА & УГАО

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Мерила дужине опште намене
	OIML R 35
	-

	Машине за мерење дужине жице
и кабла
	OIML R 66
	-

	Таксиметри
	OIML R 21
	АТС

	Аутоматска мерила нивоа
течности (магнетостриктивна)
	OIML R 85
	-



	[bookmark: _bookmark35]5. АКУСТИКА

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Мерила нивоа звука
	OIML R 58
IEC 61672-2
	-



	[bookmark: _bookmark36]6. ТЕМПЕРАТУРА

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Медицински термометри
	SRPS EN 12470-1,3,4,5
	-

	Отпорни сензори температуре
	SRPS EN 60751
	-

	Термопарови
	SRPS EN 60584
	-



	[bookmark: _bookmark37]7. ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Рачунска јединица – део
мерила топлотне енергије
	SRPS EN 1434-5
OIML R75
	-

	Температурни пар сензора – део мерила топлотне
енергије
	SRPS EN 1434-5 OIML R75
SRPS EN 60751
	
-



	[bookmark: _bookmark38]8. АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	Мерило
	Метода испитивања
	Акредитација

	Статичка бројила активне електричне енергије
(класе тачности 0,2S)
	SRPS EN 62053-22:2008
(тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)
	
ATS

	
Електромеханичка бројила електричне енергије (индекса класе A и B)
	Правилник о мерилима SRPS EN 50470-2:2009
(тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3,
8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3,
8.7.10)
	

ATS

	
Статичка бројила активне електричне енергије (индекса класе A, B и C)
	Правилник о мерилима SRPS EN 50470-3:2009
(тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3,
8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3,
8.7.10)
	

ATS



 (
9. РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
)

	Мерило
	Метода испитивања
	Aкредитација

	Статичка бројила реактивне електричне енергије
(класе тачности 2 и 3)
	SRPS EN 62053-23:2008
(тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)
	
ATS



	[bookmark: _bookmark40]10. МЕРИЛА ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ

	Мерило
	Метода испитивања
	Aкредитација

	Дензитометри електронска мерила густине
	ISO 15212-1
	-

	Етилометри
	OIML R 126
	-

	Рефрактометри
	OIML R 108, OIML R 124,
OIML R 142
	-

	Влагомери за зрна житарица и семенке уљарица
	OIML R 59
	-

	Анализатори за мерење садржаја протеина у
житу
	OIML R 146
	

	Анализатори издувних гасова за мерење
емисије код возила
	OIML R 99
	-








	[bookmark: _bookmark41]11. ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ

	Мерило
	Метода испитивања
	Aкредитација

	Мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода - Справе за мерење запремине течних горива и течног
нафтног гаса
	


OIML R 117-1
	


-



	[bookmark: _bookmark42]12. БРЗИНА

	Мерило
	Метода испитивања
	Aкредитација

	Ласерска мерила брзине
возила у саобраћају - лидари
	OIML R 91
	-

	Радарска мерила брзине
возила у саобраћају
	OIML R 91
	-

	Сензорска мерила брзине
вoзила у саобраћају
	OIML R 91
	-



	[bookmark: _bookmark43]13. ОПТИКА

	Мерило
	Метода испитивања
	Aкредитација

	
Опациметар
	Правилник о опациметрима "Сл. Гласник РС", бр. 15/2015)
ISO 11614:1999
	
-



IV [bookmark: _bookmark44]ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА
Оверавање мерила, у складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), врше овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила, односно Дирекција за мере и драгоцене метале oбaвљa и пoслoвe oвeрaвaњa мeрилa зa чиje oвeрaвaњe ниje прoписaнo дa их oбaвљajу oвлaшћeнa тeлa, oднoснo зa чиje oвeрaвaњe нeмa oвлaшћeних тeлa.

Табеларни приказ мерила које оверава Дирекција за мере и драгоцене метале

	Група мерила
	Назив мерила

	


Дужина
	мерила дужине опште намене
(мерне траке, сложива мерила дужине, метри за текстил, мерне
летве за мерење нивоа течности односно празног простора у резервоарима преко 3000 mm, мерни лењири, мерне траке с виском)

	
	машине за мерење дужине жице и кабла

	
	аутоматска мерила нивоа течности преко 3000 mm

	
	аутоматска мерила нивоа течности (капацитивна и радарска)

	


Запремина
	млекомери и лактофризи

	
	проточна мерила за млеко преко 36 m3/h

	
	мерни системи за компримована гасовита горива за возила

	
	мерила за мерење запремине течног нафтног гаса (ТНГ)
максималног протока 1000 l/min

	
	мерила и мерни системи за непрекидно и динамично мерење
количине течности, које нису вода преко 5000 l/min

	
	уређаји за конверзију запремине

	
	угоститељске посуде

	
Маса
	ваге са аутоматским функционисањем
(са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, за сортирање, контролне ваге и етикетирке, ваге на транспортној траци, за мерење возила у покрету)

	Густина
	мерила густине течности која се користе у промету роба и услуга –
ареометри и дензитометри

	Концентрација
	алкохолометри

	
	рефрактометри

	Мерила специјалних
намена
	мерила брзина возила у саобраћају




Ближи подаци о овлашћеним телима и врстама мерила за чија су оверавања овлашћена могу се преузети из јединственог Регистра овлашћених тела за оверавање мерила:
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

V [bookmark: _bookmark45]ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА
Врсте мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила, прописане су Правилником о врстама мерила која подлежу законској контроли ("Службени гласник РС”, број 37/21).

	Р. бр.
	ВРСТЕ МЕРИЛА

	1.
	аутоматска мерила нивоа течности

	2.
	мерни системи за компримована гасовита горива за возила

	3.
	манометри за мерење притиска у пнеуматицима

	4.
	мерила за мерење силе кочења код моторних возила

	5.
	етилометри

	6.
	влагомери за зрна житарица и семенке уљарица

	7.
	анализатори за мерење садржаја протеина у житу

	8.
	електронска мерила густине

	9.
	рефрактометри који се користе у промету роба и услуга

	10.
	опациметри

	11.
	бројила електричне енергије класе 0,2s и бројила реактивне електричне енергије

	12.
	мерила брзине возила у саобраћају




VI [bookmark: _bookmark46]СЕРТИФИКАЦИЈА
Дирекција, као именовано тело И 045, у складу са Решењем о именовању, врши услугу оцењивања усаглашености за следеће врсте мерила чији су захтеви прописани важећим Правиником о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) и Правилником о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, број 29/18):

· вoдoмeри прeдвиђeни зa мeрeњe зaпрeминe чистe, хлaднe или зaгрejaнe вoдe зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-001 Прaвилникa o мeрилимa);
· гaсoмeри и урeђajи зa кoнвeрзиjу зaпрeминe, прeдвиђeни зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-002 Прaвилникa o мeрилимa);
· брojилa aктивнe eлeктричнe eнeргиje, прeдвиђeни зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-003 Прaвилникa o мeрилимa);
· мeрилa тoплoтнe eнeргиje, прeдвиђeнa зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-004 Прaвилникa o мeрилимa);
· мeрни систeми нaмeњeни зa нeпрeкиднo и динaмичкo мeрeњe кoличинa тeчнoсти кoje нису вoдa (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-005 Прaвилникa o мeрилимa);
· аутoмaтскe вaгe (аутоматске ваге, аутоматска вага за појединачно мерење, аутоматска контролне ваге, аутоматске ваге са етикетирањем, аутоматске ваге са етикетирањем вредности измерене масе и цене, аутоматске дозирне ваге, аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, аутоматске ваге са сабирањем континуираних резултата мерења, аутоматске ваге за мерење масе шинских возила у покрету) (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-006 Прaвилникa o мeрилимa);
· тaксимeтри (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-007 Прaвилникa o мeрилимa);
· мaтeриjaлизoвaнe мeре (материјализоване мере дужине, угоститељске посуде) (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-008 Прaвилникa o мeрилимa);
· мeрилa димeнзиja (мерила дужине, мерила површине, мерила више димензија) (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-009 Прaвилникa o мeрилимa);
· анaлизaтoри издувних гaсoвa (анализатори издувних гасовала, ламбда), (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-010 Прaвилникa o мeрилимa);

· неаутоматске ваге и компоненте неаутоматских вага (Правилник о неаутоматским вагама).



VII [bookmark: _bookmark47]КОНТРОЛA ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

На основу Закона о предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС“, број 47/21), Дирекција за мере и драгоцене метале, на захтев произвођача, увозника или заступника произвођача предмета од драгоцених метала, као и власника предмета од драгоцених метала и других правних субјеката, обавља следеће услуге:


	КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

	Р. бр.
	УСЛУГА
	КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА

	


1.
	
Утврђивање испуњености услова за добијање знака произвођача, предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку произвођача, предмета од драгоцених метала као и обнова тог решења
	
Произвођачима предмета од драгоцених метала, тј. привредним субјектима који су регистровани за обављање делатности производње предмета од драгоцених метала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката

	

2.
	Утврђивање услова које морају испуњавати радне просторије и опрема за жигосање предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача или увозника
	Прозвођачима или увозницима предмета од драгоцених метала, који желе да се испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала врши у њиховим пословним просторијама

	


3.
	
Извођење квантитативних хемијских анализа:
- драгоцених метала (злата и сребра)
· легура драгоцених метала и
· легура од којих су израђени предмети од драгоцених метала.
	

Прозвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима

	
4.
	Испитивање састава и финоће пробних игала од
драгоцених метала
	Прозвођачима предмета од драгоцених метала

	

5.
	
Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала (платина, злато, паладијум, сребро)
	Прозвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима





VIII [bookmark: _bookmark48]СТРУЧНA МИШЉЕЊА
У оквиру својих надлежности и Закона о метрологији "Службени гласник РС" 15/16, Закона о предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 47/21 и Закона о рачунању времена "Службени лист СЦГ", 20/06, a по захтеву заинтересованих страна Дирекција за мере и драгоцене метале издаје стручна мишљења.


IX [bookmark: _bookmark49]ОВЛАШЋИВАЊЕ
У складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) Дирекција за мере и драгоцене метале oбaвљa и пoслoвe oвлaшћивaњa приврeдних субjeкaтa и других прaвних лицa зa oбaвљaњe пoслoвa oвeрaвaњa мeрилa.
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