# САДРЖАЈ

- ЕТАЛОНИРАЊЕ	2

  - МАСА	2

  - ПРИТИСАК	2

  - ДУЖИНА И УГАО	3

  - АКУСТИКА	4

  - ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА	5

  - ЗАПРЕМИНА	6

  - TEМПЕРАТУРА	8

  - РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ	9

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН	10

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ	11

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА	11

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН	12

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА	12

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА	14

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	15

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	15

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО	16

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ	16

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ	16

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА	17

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ	17

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ	17

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ	18

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ	18

  - ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ	18

  - ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ	19

  - ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА	20

- СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ	22

  - ФОРЕНЗИКА	22

- ИСПИТИВАЊЕ	23

  - МАСА	23

  - ПРИТИСАК	23

  - СИЛА	23

  - ДУЖИНА & УГАО	24

  - АКУСТИКА	24

  - ТЕМПЕРАТУРА	24

  - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	24

  - АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	24

  - РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	24

  - МЕРИЛА ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ	25

  - ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ	25

  - БРЗИНА	25

  - ОПТИКА	25

- ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА	26

- ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА	26

- СЕРТИФИКАЦИЈА	27

- КОНТРОЛA ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА	28

- СТРУЧНA МИШЉЕЊА	29

- ОВЛАШЋИВАЊЕ	29

# ЕТАЛОНИРАЊЕ

| 1. МАСА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 1/1 | Маса | Тегови | 1 mg до 100 mg | 1,3 g до 2 g | CMC |
| 1/2 | Маса | Тегови | 0,1 g до 1 g | 2 g до 4 g | CMC |
| 1/3 | Маса | Тегови | 1 g до 10 g | 4 g до 8 g | CMC |
| 1/4 | Маса | Тегови | 10 g до 100 g | 8 g до 22 g | CMC |
| 1/5 | Маса | Тегови | 100 g до 1 kg | 1,3 g до 220 g | CMC |
| 1/6 | Маса | Тегови | 1 kg до 10 kg | 0,22 mg до 2,2 mg | CMC |
| 1/7 | Маса | Тегови | 10 kg до 20 kg | 2,2 mg до 10 mg | CMC |
| 1/8 | Маса | Тегови | 20 kg до 50 kg | 10 mg до 80 mg | CMC |
| 1/9 | Маса | Тегови | 50 kg до 100 kg | 80 mg до 500 mg | CMC |
| 1/10 | Маса | Тегови | 100 kg до 500 kg | 0,5 g до 8 g | CMC |

| 2. ПРИТИСАК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 2/1 | Притисак | Манометри, вакууметри, мановакууметр и и претварачи притиска | - 0,95 bar до 0 bar | 1 x 10-4 x pe + 1 x 10-5 bar | АTS |
|  |  |  | 0 bar до 1 bar | 1,5 x 10-4 x pe + 3 x 10-5 bar |  |
|  |  |  | 1 bar до 35 bar | 1 x 10-4 x pe + 30 x 10-5 bar |  |
|  |  |  | 0,2 bar до 40 bar | 1 x 10-4 x pe |  |
|  |  |  | 40 bar до 1000 bar | 1 x 10-4 x pe |  |

| 2/2 | Притисак | Уређаји са клипом и теговима | -0,95 bar до 0 bar | 1 x 10-4 x pe + 1 x 10-5 bar | АTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 bar до 1 bar | 1,5 x 10-4 x pe + 3 x 10-5 bar |  |
|  |  |  | 1 bar до 35 bar | 1 x 10-4 x pe + 30 x 10-5 bar |  |
|  |  |  | -1 bar до 35 bar | 1x10-4.p (гас) |  |
|  |  |  | 0,2 bar до 40 bar | 1 x 10-4 x pe |  |
|  |  |  | 40 bar до 1000 bar | 1 x 10-4 x pe |  |

| 3. ДУЖИНА И УГАО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 3/1 | Ласерско зрачење | Стабилисани ласери према дефиницији: вакуумска таласна дужина | 633 nm | 0,04 fm | CMC |
| 3/2 | Ласерско зрачење | Стабилисани ласери према дефиницији: апсолутна фреквенција | 474 THz | 24 kHz | CMC |
| 3/3 | Ласерско зрачење | Остали стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина | 633 nm | 1E-09 | CMC |
| 3/4 | Дужина | Граничне мере: интерферометријска метода | до 100 mm | Q[20; 0,2L] nm L у mm | CMC/ATS |
| 3/5 | Дужина | Граничне мере: метода поређења | до 100 mm | Q[50; 0,5L] nm L in mm | CMC |
| 3/6 | Дужина | Мере са цртама | до 3000 mm | Q[202; 0,38L] nm L у mm | - |
| 3/7 | Угао | Оптички полигони |  | 0,2" | CMC |
| 3/8 | Угао | Подеони столови |  | 0,2" | CMC |
| 3/9 | Угао | Аутоколиматори |  | 0,2" | CMC |
| 3/10 | Угао | Граничне мере угла |  | 0,2" | CMC |
| 3/11 | Храпавост | Еталон храпавости: Тип А Параметар: d | (0,01 до 50) μm | Q[15; 15d] nm d у μm | CMC |
| 3/12 | Храпавост | Еталон храпавости: Тип C Параметри: Ra, Rq | (0,01 до 15) μm | Q[10; 30Ra] nm Ra у μm | CMC |
| 3/12 | Храпавост | Еталон храпавости: Тип C Параметри: Rz, Rt, Rp, Rv | (0,04 до 30) μm | Q[20; 40Rz] nm Rz у μm | CMC |
| 3/12 | Храпавост | Еталон храпавости: Тип C Параметар: RSm | (10 до 500) μm | 0,5 μm | CMC |
| 3/13 | Храпавост | Еталон храпавости: Тип D Параметри: Ra, Rq | (0,01 до 10) μm | Q[10; 40Ra] nm Ra у μm | CMC |
| 3/13 | Храпавост | Еталон храпавости: Тип D Параметри: Rz, Rt, Rp, Rv | (0,04 до 30) μm | Q[20; 50Rz] nm Rz у μm | CMC |

| 4. АКУСТИКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Напомена | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 4/1 | Звук у ваздуху | Лабораторијски еталон микрофони LS1P (IEC61094-1) | 31,5 Hz до 12,5 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa) | (0,08 до 0,13) dB | Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2 | CMC |
| 4/2 | Звук у ваздуху | Лабораторијски еталон микрофони LS2aP (IEC61094-1) | 31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa) | (0,085 до 0,21) dB | Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2 | CMC |
| 4/3 | Звук у ваздуху | Радни еталон микрофони WS2P, WS2F, WS2D (IEC61094-4) | 250 Hz ; 1000 Hz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa) | 0,1 dB | Методапоређења IEC61094-5 | - |
| 4/4 | Звук у ваздуху | Радни еталон микрофони WS1P, WS2P, WS1F, WS2F, WS1D, WS2D (IEC61094-4) | 31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa) | (0,12 до 0,4) dB | Електростатички актуатор фреквенцијски одзив IEC61094-6 | - |
| 4/5 | Звук у ваздуху | Акустички калибратори | 1000 Hz Ниво звучног притиска 94/124dB (re 20µPa) | (0,09 до 0,2) dB | Методапоређења IEC 60942 | - |
| 4/6 | Звук у ваздуху | Мерила нивоа звука | 63 Hz до 16 kHz Ниво звучног притиска (re 20µPa) | (0,11 до 0,4) dB | IEC 61672 или IEC 651, IEC 804 | - |

| 5. ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 5/1 | Разлика временских скала | Локални сат vs. UTC (DMDM) | -1 s  +1 s | 9 ns | CMC |
| 5/2 | Разлика временских скала | Локални сат vs. UTC предвиђено | -1 s  +1 s | 47 ns | CMC |
| 5/3 | Разлика временских скала | Локални сат vs. UTC пост-процесирано | -1 s  +1 s | 20 ns | CMC |
| 5/4 | Разлика временских скала | Локални (радио- синхронизовани) сат vs. UTC(DMDM) | 0 s  ±30 s | 0,5 s | - |
| 5/5 | Фреквенција | Локални еталон фреквенције | 5 MHz; 10 MHz | 1E-13 Hz/Hz | CMC |
| 5/6 | Фреквенција | Извор фреквенције (импулсни сигнал или четвртка) | 1 Hz  3 GHz | 1E-12 Hz/Hz | CMC |
| 5/7 | Фреквенција | Извор фреквенције (синусни сигнал) | 1Hz  3 GHz | Q[1E-12, 2.6E-07/f] f изражено у Hz | CMC |
| 5/8 | Временски интервал | Извор периода | 3,3 ns  10 s | 0,6 ns | CMC |
| 5/9 | Временски интервал | Извор времена успона/пада | 0,7 ns  1s | 0,6 ns | CMC |
| 5/10 | Временски интервал | Извор ширине импулса | 1,6 ns  10 s | 0,6 ns | CMC |
| 5/11 | Временски интервал | Извор временске разлике | 1 ns  10 s | 0,6 ns | CMC |
| 5/12 | Временски интервал | Извор кашњења | 1ns  1 s | 0,2 ns | CMC |
| 5/13 | Временски интервал | Уређаји за мерење временског интервала | 1s  86400 s | 0,3 s | - |
| 5/14 | Фреквенција | Фреквенцметар | 1 mHz  6 GHz | Q[1E-12, 2,6E-07/f] f изражено у Hz | - |

| 5/15 | Фреквенција | Локални еталон фреквенције (стабилност фреквенције) | 1 MHz ÷ 20 MHz Релативно одступање фреквенције <1Е-11 Hz/Hz | 2E-13 Hz/Hz | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/16 | Мерење брзине | Уређаји за мерење брзине | (0250) km/h | метода поређења: ≤ 0,05 km/h | - |
| 5/17 | Мерење брзине | Уређаји за мерење брзине | (0250) km/h | метода поређења: ≤ 0,15 km/h | - |

| 6. ЗАПРЕМИНА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност, (k=2) | Напомена | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или aкредитација (АТС) |
| 6/1 | Запремина течности | Пикнометри | (1  100) mL | 0,015 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/2 | Запремина течности | Пипете са једном мерном цртом | (1  200) mL | 0,015 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/3 | Запремина течности | Градуисане мерне пипете | (1  50) mL | 0,015 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/4 | Запремина течности | Тиквице | (1  10 000) mL | 0,015 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/5 | Запремина течности | Бирете од стакла | (1  100) mL | 0,015 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/6 | Запремина течности | Градуисани мерни цилиндри | (5  2 000) mL | 0,015 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/7 | Запремина течности | Мерне посуде | (5  500) L | 0,02 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C или 15 C | CMC |

| 6/8 | Запремина течности | Мерне посуде | (5  5 000) L | 0,03 % | Волуметријска метода, течност вода, 20 C или 15 C | CMC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/9 | Запремина течности | Еталон преливне пипете | (1  500) L | 0,02 % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/10 | Запремина течности | Еталон мерне посуде | (1  20) L | 0,03 % | Волуметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/11 | Запремина течности | Микропипете или пипете са клипом | (10  20 000) µL | (0,6  0,2) % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/12 | Запремина течности | Бирете са клипом | (0,1  100) mL | (0,1  0,02) % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/13 | Запремина течности | Диспензери | (0,01  200) mL | (0,1  0,02) % | Гравиметријска метода, течност вода, 20 C | CMC |
| 6/14 | Проток течности | Ротаметри за мерење протока воде | (0,003 ÷ 150) m3/h | 4 % | Метода динамичког мерења запремине и протеклог времена | ATS |
| 6/15 | Проток гаса | Гасомери са турбином са ротирајућим клиповима | (0,6 ÷ 10 000) m3/h | 0,5 % за (0,6 ÷ 4) m3/h; 0,35 % за (4,5 ÷ 10000) m3/h | Метода коришћења мастер мерила | CMC |
| 6/16 | Проток гаса | Еталон гасомери са течношћу | (0,016 ÷ 25) m3/h | 0,2 % | Метода директног поређења са критичним млазницама | - |

| 7. TEМПЕРАТУРА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Напомена | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 7/1 | Терпература - уређаји за реализацију ITS-90 | Ћелије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке воде | 0,01 C | 0,55 mK | Директно поређење | CMC |
|  |  | Ћелије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке живе | -38,8344 C | 0,8 mK |  | CMC |
|  |  | Ћелије за реализацију фиксне тачке - тачке топљења галијума | 29,7646 C | 0,8 mK |  | CMC |
|  |  | Еталонски платински отпорни термометри са дугим стаблом и високотемперату рни отпорни термометри са дугим стаблом | -38,8344 C | 1 mK | Метода фиксних тачака | CMC |
|  |  |  | 0,01 C | 0,6 mK |  | CMC |
|  |  |  | 29,7646 C | 1 mK |  | CMC |
|  |  |  | 156,5985C | 2,4 mK |  | CMC |
|  |  |  | 231,928 C | 2,2 mK |  | CMC |
|  |  |  | 419,527 C | 3 mK |  | CMC |
|  |  |  | 660,323 C | 5 mK |  | - |
|  |  |  | 981,78 C | 7 mK |  | - |
| 7/2 | Tемпература – уређаји за преношење ITS-90 | Oтпорни термометри | -196 C | 16 mK | Метода поређења/ течни азот | CMC |
|  |  |  | -80 C  -20 C | 10 mK | Метода поређења/ халокарбон | CMC |
|  |  |  | -40 C  20 C | 9 mK | Метода поређења/ алкохол | CMC |
|  |  |  | 20 C  90 C | 8 mK | Метода поређења/ уље | CMC |
|  |  |  | 90 C  250 C | 12 mK |  | CMC |
|  |  |  | 200 C  420 C | 16 mK  37 mK | Метода поређења/ соли | CMC |
|  |  |  | 420 C  660 C | 37 mK  50 mK | Метода поређења | - |
| 7/3 |  | Термопарови од чистих метала | 156,5985 C | 200 mK | Метода фиксних тачака | CMC |
|  |  |  | 231,928 C | 200 mK |  | CMC |
|  |  |  | 419,527 C | 80 mK |  | CMC |

|  |  |  | 660,323 C | 70 mK |  | CMC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 981,78 C | 80 mK |  | CMC |
|  |  |  | 1084,62 C | 100 mK |  | CMC |
|  |  | Термопарови од племенитих метала | 419,527 C | 0,20 C |  | CMC |
|  |  |  | 660,323 C | 0,25 C |  | CMC |
|  |  |  | 981,78 C | 0,35 C |  | CMC |
|  |  |  | 1084,62 C | 0,40 C |  | CMC |
| 7/4 | Tемпература – уређаји за преношење ITS-90 | Термопарови од племенитих метала | 100 C  300 C | 0,37 C | Метода поређења | CMC |
|  |  |  | 300 C  600 C | 0,37 C  0,51 C |  | CMC |
|  |  |  | 600 C  1000 C | 0,51C  1 C |  | CMC |
| 7/5 |  | Термопарови од легура метала | 100 C  300 C | 0,51C | Метода поређења | CMC |
|  |  |  | 300 C  600 C | 0,51 C  0,87 C |  | CMC |
|  |  |  | 600 C  1000 C | 0,87 C  1 C |  | CMC |
| 7/6 |  | Стаклени термометри пуњени течношћу | -80 C  -20 C | 20 mK | Метода поређења | CMC |
|  |  |  | -40 C  20 C | 16 mK |  | CMC |
|  |  |  | 20 C  90 C | 13 mK |  | CMC |
|  |  |  | 90 C  250 C | 18 mK |  | CMC |
| 7/7 |  | Дигитални теремометри | -196 C | 16 mK | Метода поређења | CMC |
|  |  |  | -80  420 C | 10 mK  40 mK |  | CMC |
|  |  |  | 420 C  1000 C | 0,4 C  1 C |  | - |
| 7/8 |  | Други сервиси 1.Компензациони водови 2.Индикатори темепературе за отпорне и термопарске сензоре, 3.Калибратори температуре | 15 C  30 C -200 C  1500 C -200 C  660 C | 50 mK 0,01 C 0,5 C | Метод поређења Директно мерење Директно мерење | - |

| 8. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 8/1 | Релативна влажност | Уређаји за мерење тачке росе | dp: -40 C  30 C у ваздуху | 0,2 C | - |

| 8/2 |  | Уређаји за мерење релативне влажности | RH : 13%  95% -10 C  10 C | (0,5-2) % rh | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RH : 11%  95% 10 C  20 C | (0,5-1,6) % rh | CMC |
|  |  |  | RH : 10%  95% 20 C  25 C | (0,5-1,4) % rh | CMC |
|  |  |  | RH : 10%  95% 25 C  40 C | (0,8-1,9) % rh | CMC |
|  |  |  | RH : 10%  95% 40 C  70 C | (1-2,5) % rh | - |

| 9. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 9/1 | Једносмерни електрични напон | Електронски еталони једносмерног електричног напона, еталон ћелије | 1,018 V 1V 10 V | 0,45 µV/V  1 µV/V | CMC |
| 9/2 |  | Калибратори једносмерног електричног напона (вишефункцијски калибратор) | 0,01 V  1000 V | 1,2 µV/V  38 µV/V | CMC |
| 9/3 |  | Волтметри једносмерног електричног напона (мултиметри) | 0,01 V  1000 V | 1,2 µV/V  38 µV/V | CMC |
| 9/4 |  | Електронски еталони једносмерног електричног напона | 1,018 V 1V 10 V | 0,12 µV/V 0,12 µV/V 0,04 µV/V | CMC |
| 9/5 | Једносмерни електрични напон (линеарност) | Волтметри једносмерног електричног напона (мултиметри) | 0 mV  100 mV 0,1 V  1 V 1 V  10 V | 0,2 µV 0,3 µV 0,8 µV | - |

| 10. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 10/1 |  | Еталон отпорници | 100 µΩ  1 GΩ | 0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω | CMC |
| 10/2 |  | Декаде електричне | 100 µΩ  1 GΩ | 0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω | CMC |
|  |  | отпорности |  |  |  |
|  |  | Калибратори |  |  |  |
| 10/3 | Електрична отпорност | електричне отпорности (вишефункцијски калибратори) | 1 Ω  1 GΩ | 3,76 .10-5 Ω  2,9.106 Ω | CMC |
| 10/4 |  | Мостови за мерење електричне | 0,1 mΩ  1 GΩ | 0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω | CMC |
|  |  | отпорности |  |  |  |
| 10/5 |  | Омметри | 0,1 mΩ  1 GΩ | 0,2 µΩ/Ω  5000 µΩ/Ω | CMC |
|  |  | (мултиметри) |  |  |  |

| 11. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
|  |  | Генератори | 0,1 mА  30 A | 1,3 nA  6 mA |  |
| 11/1 |  | једносмерне |  |  | CMC |
|  |  | електричне струје |  |  |  |
|  |  | Калибратори |  |  |  |
| 11/2 | Једносмерна електрична | једносмерне електричне струје | 0,1 mА  30 A | 1,3 nA  6 mA | CMC |
|  | струја | (вишефункцијски |  |  |  |
|  |  | калибратори) |  |  |  |
| 11/3 |  | Амперметри једносмерне електричне струје | 0,1 mА  30 A | 1,3 nA  6 mA | CMC |
|  |  | (мултиметри) |  |  |  |

| 12. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 12/1 | Наизменични електрични напон | AC/DC трансфер еталони, термички конвертори | 10 mV  500 mV 10 Hz  1 MHz | 17 µV/V  240 µV/V | CMC |
| 12/2 |  |  | 0,5 V  5 V 10 Hz  1 MHz | 10 µV/V  56 µV/V | CMC |
|  |  |  | 5 V  1000 V 10 Hz  1 MHz | 13 µV/V  73 µV/V | CMC |
|  |  |  | 1 V, 10 MHz | 70 µV/V | - |
|  |  |  | 1 V, 30 MHz | 500 µV/V |  |
|  |  |  | 2 V, 10 MHz | 50 µV/V |  |
|  |  |  | 2 V, 30 MHz | 400 µV/V |  |
|  |  |  | 3 V, 10 MHz | 300 µV/V |  |
|  |  |  | 3 V, 30 MHz | 1500 µV/V |  |
|  |  |  | 10 V, 10 MHz | 300 µV/V |  |
|  |  |  | 10 V, 30 MHz | 2000 µV/V |  |
|  |  |  | 20 V, 10 MHz | 600 µV/V |  |
|  |  |  | 20 V, 30 MHz | 2000 µV/V |  |
| 12/3 |  | Калибратори наизменичног електричног напона (вишефункцијск и калибратори) | 10 mV  1000 V 10 Hz  200 kHz (200 kHz до 60 V) | 0,03 mV/V  1,4 mV/V | CMC |
|  |  |  | 10 mV  20 V 200 kHz  1 MHz | 0,23 mV/V  3,9 mV/V | CMC |
| 12/4 |  | Волтметри наизменичног електричног напона (мултиметри) | 10 mV  1000 V 10 Hz  200 kHz (200 kHz до 60 V) | 0,03 mV/V  1,4 mV/V | CMC |
|  |  |  | 10 mV  20 V 200 kHz  1 MHz | 0,23 mV/V  3,9 mV/V | CMC |

| 13. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 13/1 | Наизменична електрична струја | Генератори наизменичне електричне струје | 1 mА  2 A 10 Hz  10 kHz | 0,00042 mA/A  2,34 mA/A | CMC |

|  |  | Калибратори |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/2 |  | наизменичне електричне струје (вишефункцијски | 1 mА  2 A 10 Hz  10 kHz | 0,00042 mA/A  2,34 mA/A | CMC |
|  |  | калибратори) |  |  |  |
| 13/3 |  | Амперметри наизменичне електричне струје (мултиметри) | 0,22 mА  2,2 A 45 Hz  5 kHz | 0,21 mA/A  0,58 mA/A | CMC |
|  |  |  | 0,05 A  100 A 50 Hz  60 Hz | 0,08 mA/A  0,11 mA/A | CMC |
|  |  |  | 0,22 mА  2,2 A | 0,21 mA/A  | CMC |
| 13/4 |  | Струјни претварачи | 45 Hz  5 kHz | 0,58 mA/A |  |
|  |  |  | 0,05 A  100 A | 0,08 mA/A  | CMC |
|  |  |  | 50 Hz  60 Hz | 0,11 mA/A |  |

| 14. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 14/1 | Активна наизменична електрична снага | Мерила активне електричне снаге, једнофазна | 0 W  1200 W (12 V  240 V, 0,05 A  5 A, 1  0 i/c, 45 Hz  65 Hz) | 66 µW/VA  80 µW/VA | CMC |
|  |  |  | 0 W  48000 W (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0 i/c, 50 Hz tо 60 Hz) | 116 µW/VA  129 µW/VA | CMC |
| 14/2 |  | Конвертори активне електричне снаге | 0 W  1200 W (12 V  240 V, 0,05 A tо 5 A, 1  0 i/c, 45 Hz  65 Hz) | 66 µW/VA  80 µW/VA | CMC |
|  |  |  | 0 W  48000 W (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0 i/c, 50 Hz  60 Hz) | 116 µW/VA 129 µW/VA | CMC |
| 14/3 |  | Ватметри | 0 W  1200 W (12 V  240 V, 0,05 A tо 5 A, 1  0 i/c, 45 Hz  65 Hz) | 66 µW/VA  80 µW/VA | CMC |
|  |  |  | 0 W  48000 W (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0 i/c, 50 Hz  60 Hz) | 116 µW/VA  129 µW/VA | CMC |
| 14/4 | Реактивна наизменична електрична снага | Мерила електричне снаге, једнофазна | 0  48000 var (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0 i/c, 50 Hz  60 Hz) | 116 µvar/VA  129 µvar/VA | CMC |
| 14/5 |  | Конвертори електричне снаге | 0  48000 var (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0 i/c, 50 Hz  60 Hz) | 116 µvar/VA  129 µvar/VA | CMC |
| 14/6 | Привидна наизменична електрична снага | Мерила електричне снаге, једнофазна | 6 VA  1200 VA (12 V  240 V, 0,05 A  5 A, 1  0 i/c, 45 Hz  65 Hz) | 43 µVA/VA  62 µVA/VA | CMC |

| 15. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 15/1 | Активна електрична енергија | Једнофазна еталон бројила активне електричне енергије | 0,4 Ws  4800000 Ws (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0,25 i/c, 50 Hz  60 Hz, 1 s  100 s) | 116 μWh/VAh  129 μWh/VAh | CMC |
| 15/2 |  | Трофазна еталон бројила активне електричне енергије | 0,4 Ws  4800000 Ws (30 V  240 V, 0,05 A 100 A, 1  0,25 i/c, 50 Hz  60 Hz, 1 s  100 s) | 116 μWh/VAh  129 μWh/VAh | CMC |

| 16. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 16/1 | Реактивна електрична енергија | Једнофазна еталон бројила реактивне електричне енергије | 0,4 vars  4800000 vars (30 V  240 V, 0,05 A  100 A, 1  0,25 i/c, 50 Hz  60 Hz, 1 s  100 s) | 116 μvarh/VAh  129 μvarh/VAh | CMC |
| 16/2 |  | Трофазна еталон бројила реактивне електричне енергије | 0,4 vars  4800000 vars (30 V  240 V, 0,05 A 100 A, 1  0,25 i/c, 50 Hz  60 Hz, 1 s  100 s) | 116 μvarh/VAh  129 μvarh/VAh | CMC |

| 17. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 17/1 | Фазни угао | Извори фазног угла | 0  360 (10 mV  350 V, 50 Hz  100 kHz) | 0,04  1,68 | CMC |
| 17/2 |  | Мерила фазног угла | 0  360 (1 Hz  100 kHz, 10 mV  350 V) | 0,04  1,68 | CMC |

| 18. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 18/1 | Таласни облици електричног напона и електричне струје/ Хармоници у електричној струји | Анализатори хармоника | 0,016 А  10 А | 0,4 mA/A  2,9 mA/A (основног хармоника) | CMC |

| 19. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 19/1 | Таласни облици електричног напона и струје/ Флуктуације напона на фреквенцији мреже | Фликерметри | 0,5  10 | 0,05 | CMC |

| 20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или кредитација (АТС) |
| 20/1 | Високи наизменични електрични напон амплитудна грешка напонског трансформа- тора | Напонски мерни трансформатори | 0 %  2 % (Примарни напон 100/3 V  120/3 kV Секундарни напон 100/3 V, 110/3V, 100 V, 110 V, 120 V Фреквенција 50 Hz) | 0,01 %  0,02 % | CMC |

| 21. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 21/1 | Високи наизменични електрични напон/фазни померај напонског трансформатора | Напонски мерни трансформатори | 0 mrad  30 rad (Примарни напон 100/3 V  120/3 kV Секундарни напон 100/3 V, 110/3 V, 100 V, 110 V, 120 V Фреквенција 50 Hz) | 0,10 mrad  0,15 mrad | CMC |

| 22. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 22/1 | Велике наизменичне велике струје/грешка односа трансформације струјних мерних трансформатора | Струјни мерни трансформатори | 0 %  2 % (Примарна струја 1 A  3000 A Секундарна струја 1A, 5A Фреквенција 50 Hz) | 0,004 %  0,015 % | CMC |

| 23. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или aкредитација (АТС) |
| 23/1 | Велике наизменичне електричне струје/фазни померај струјног трансформатора | Струјни мерни трансформатори | 0 mrad  30 mrad (Примарна струја 1 A  3000 A секундарна струја 1A, 5A Фреквенција 50 Hz) | 0,03 mrad  0,13 mrad | CMC |

| 24. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 24/1 | Импеданса/ Електрична капацитивност | Фиксни кондензатори | 0,01 nF10000 nF (Фреквенција 20 Hz до 2 MHz) | 0,59 mF/F  8,07 mF/F | CMC |
| 24/2 |  | Мерила електричне капацитивности , LCR метри, Мостови за мерење електричне капацитивности | 1 pF  1000 pF (Фреквенција 100 Hz  1 MHz) | 0,005 mF/F  0,26 mF/F | CMC |

| 25. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 25/1 | Импеданса/ Електрична индуктивност | Мостови за мерење електричне индуктивности, LCR метри | 0,1 mH10000 mH (Фреквенција 100 Hz, 1 kHz) | 0,2 mH/H  0,5 mH/H | CMC |

| 26. ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталони-рања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурност (k=2) | Напомена | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 26/1 | Густина | Ареометри/ мерила од стакла константне масе | 600 kg/m3 1100 kg/m3 | ± 0,06 kg/m | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/2 |  |  | 1100 kg/m3  1840 kg/m3 | ± 0,08 kg/m3 | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/3 |  | Лабораторијски дензитометри | 600 kg/m3 1840 kg/m3 | ± 0,08 kg/m3 | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/4 |  | Ручни дензитометри | 600 kg/m3 1840 kg/m3 | ± 0,08 kg/m3 | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/5 |  | Хидростатичка вага за употребу у лабораторији | 600 kg/m3  1840 kg/m3 | ± 0,08 kg/m3 | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/6 | Индекс рефракције | Ручни и Abbe рефрактометри | 1,33299  1,5320 nD 0 %  95 % | 0,0001 nD 0,05 % | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/7 |  | Аутоматски рефрактометри за употребу у лабораторији | 1,33299  1,5320 nD 0 %  95 % | 0,0001 nD 0,05 % | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/8 | Концентрација | Ареометри специјалне намене/ сахариметри | 0 %  60 % (% Brix) | 0,4 % | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 26/9 | Концентрација | Мерила од стакла/ алкохолометри | 0 %  100 % | 0,021 % | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |

| 26/10 |  | Ареометри специјалне намене/ лактодензиметри | 600 kg/m3  1840 kg/m3 | ± 0,08 kg/m3 | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/11 | Концентрација озона | Анализатори приземног озона / фотометри за мерење амбијенталних концентрација озона, са претходним подешавањем (калибрацијом) или без њега | 0 nmol/mol  1000 nmol/mol | Q[1.1; 0.022x(O3)] |  | СМС |
| 26/12 |  | Озон генератори |  |  |  |  |

| 27. ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуге | Област/ Подобласт мерења и еталонирања | Предмет еталонирања | Мерни опсег | Мерна несигурнос т (k=2) | Напомена | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
| 27/1 | Светлосна јачина | Фотометријске сијалице за светлосну јачину | (1 до 10000) cd | 2 % |  | CMC |
| 27/2 | Температура расподеле | Инкадесцентне сијалице за температуру расподеле | (2000 до 3000) K | 30 K |  | CMC |
| 27/3 | Корелациона температура боје | Извори светлости | (1500 до 3200) K | 60 K |  | CMC |
| 27/4 | Осветљеност | Фотометријске сијалице, луксметри, фотометри | (0,05 до 5000) lx | 3 % |  | CMC |
| 27/5 | Усмерена спектрална пропустљивост | Филтери и раствори усмеренe пропустљивости | (0,001 до 0,1) (401 до 1000) nm | (0,6 до 2) % |  | CMC |
| 27/6 | Усмерена спектрална пропустљивост | Филтери и раствори усмеренe пропустљивости | (0,1 до 1) (401 до 1000) nm | 0,3% |  | CMC |
| 27/7 | Светлосни флукс | Фотометријске сијалице за светлосни флукс | (400 до 10000) lm | 3 % |  | CMC |
| 27/8 | Сјај/ луминанција | Еталони луминанције | (0,01 до 5000) cd/m2 | 2,5 % |  | CMC |
|  |  | Луминансметри, фотометри | А/( cd/m2) | 3 % |  | CMC |

|  |  | Филтери и | (0,1 до 1) (250 до 359) nm | 1 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | раствори усмеренe |  |  |  | CMC |
| 27/9 | Усмерена спектрална пропустљивост | пропустљивости | (0,1 до 1) 400 nm | 0,6 % |  |  |
|  |  | Спектрофотометри, |  |  |  |  |
|  | апсорбанца | биохемијски анализатори (фотометри, колориметри), | (0.001 до 1) (200 до 1000) nm | (0,5 до 2) % |  | CMC |
|  |  | ELISA читачи |  |  |  |  |
| 27/10 | Усмерена спектрална рефлективност | Рефлектометри, рефлексиони спектрофотометри | (280 до 1000) nm | 0,5% | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 27/11 | Хроматске координате | Пропустљиви филтери боје, Колориметри | x = (0,10,7) y = (0,050,7) | x = (0,01 до 0,02) y = 0,01 до 0,03) | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 27/12 | Таласна дужина | Спектрално селективни материјали (филтери) | (280 до 1000) nm | ± 0,3 nm | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |
| 27/13 | Спектрална осетљивост детектора, Спектрална снага зрачења | Детектори оптичког зрачења, Радиометри | (280 до 1000) nm | (1 до 3) % | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 | - |

# СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

| 1. ФОРЕНЗИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРМ ОЗНАКА | Опис СРМ | Сертификована вредност | Мерна несигурност (k=2) | Напомена | Могућности мерења и еталонирања у бази података BIPM (CMC) или акредитација (АТС) |
|  |  | Масена концентрација раствора |  | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 |  |
| DMDM-E01 |  | 0 g/L (концентрација етанола у ваздуху | 0,0001 g/L |  | - |
|  |  | на 34 °C |  |  |  |
|  |  | 0 mg/L) |  |  |  |
| DMDM-E02 |  | Масена концентрација раствора 0,2573 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,10 mg/L) | 0,0007 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |
| DMDM-E03 |  | Масена концентрација раствора 0,6432 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,25 mg/L) | 0,0014 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |
|  | Раствор | Масена концентрација раствора 1,0292 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,40 mg/L) |  | Обезбеђена |  |
|  | етанола у |  |  | следивост и |  |
| DMDM-E04 | води, у боцама |  | 0,0025 g/L | процедуре сагласно | - |
|  | запремине |  |  | ISO 17025 и |  |
|  | 1 L |  |  | ISO Guide 34 |  |
| DMDM-E05 |  | Масена концентрација раствора 1,8011 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,70 mg/L) | 0,0043 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |
| DMDM-E06 |  | Масена концентрација раствора 2,4443 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,95 mg/L) | 0,0059 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |
| DMDM-E07 |  | Масена концентрација раствора 3,8594 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 1,50 mg/L) | 0,0092 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |

| DMDM-E08 |  | Масена концентрација раствора 5,0172 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 1,95 mg/L) | 0,012 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMDM-E09 |  | Масена концентрација раствора 1,2252 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,48 mg/L) | 0,0030 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |
| DMDM-E10 |  | Масена концентрација раствора 0,6126 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,24 mg/L) | 0,0015 g/L | Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34 | - |

Сертификациони извештај за референтне материјале „Раствори етанола у води DMDM-EXX“

# ИСПИТИВАЊЕ

| 1. МАСА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Ваге са неаутоматским | SRPS EN 45501:2009, SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2, А.5.3, А.5.4, Б.2, Б.4 |  |
| функционисањем, класе |  | ДА |
| тачности I до 1 kg |  |  |
| Ваге са неаутоматским |  |  |
| функционисањем, класе |  | ДА |
| тачности II до 10 kg |  |  |
| Ваге са неаутоматским |  |  |
| функционисањем, класе |  | ДА |
| тачности III и IIII до 100 kg |  |  |

| 2. ПРИТИСАК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Манометри за мерење притиска у пнеуматицима | Правилник o манометрима за мерење притиска у пнеуматицима („Службени гласник РС”, број 66/2014) | - |

| 3. СИЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Aкредитација |
| Мерило силе кочења код моторних возила | Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила („Службени гласник РС”, број 86/2014) | - |

| 4. ДУЖИНА & УГАО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Мерила дужине опште намене | OIML R 35 | - |
| Машине за мерење дужине жице и кабла | OIML R 66 | - |
| Таксиметри | OIML R 21 | АТС |
| Аутоматска мерила нивоа течности (магнетостриктивна) | OIML R 85 | - |

| 5. АКУСТИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Мерила нивоа звука | OIML R 58 IEC 61672-2 | - |

| 6. ТЕМПЕРАТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Медицински термометри | SRPS EN 12470-1,3,4,5 | - |
| Отпорни сензори температуре | SRPS EN 60751 | - |
| Термопарови | SRPS EN 60584 | - |

| 7. ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Рачунска јединица – део мерила топлотне енергије | SRPS EN 1434-5 OIML R75 | - |
| Температурни пар сензора – део мерила топлотне енергије | SRPS EN 1434-5 OIML R75 SRPS EN 60751 | - |

| 8. АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Акредитација |
| Статичка бројила активне електричне енергије (класе тачности 0,2S) | SRPS EN 62053-22:2008 (тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4) | ATS |
| Електромеханичка бројила електричне енергије (индекса класе A и B) | Правилник о мерилима SRPS EN 50470-2:2009 (тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10) | ATS |
| Статичка бројила активне електричне енергије (индекса класе A, B и C) | Правилник о мерилима SRPS EN 50470-3:2009 (тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10) | ATS |

9. РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

| Мерило | Метода испитивања | Aкредитација |
| --- | --- | --- |
| Статичка бројила реактивне електричне енергије (класе тачности 2 и 3) | SRPS EN 62053-23:2008 (тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4) | ATS |

| 10. МЕРИЛА ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ И МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Aкредитација |
| Дензитометри електронска мерила густине | ISO 15212-1 | - |
| Етилометри | OIML R 126 | - |
| Рефрактометри | OIML R 108, OIML R 124, OIML R 142 | - |
| Влагомери за зрна житарица и семенке уљарица | OIML R 59 | - |
| Анализатори за мерење садржаја протеина у житу | OIML R 146 |  |
| Анализатори издувних гасова за мерење емисије код возила | OIML R 99 | - |

| 11. ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Aкредитација |
| Мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода - Справе за мерење запремине течних горива и течног нафтног гаса | OIML R 117-1 | - |

| 12. БРЗИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Aкредитација |
| Ласерска мерила брзине возила у саобраћају - лидари | OIML R 91 | - |
| Радарска мерила брзине возила у саобраћају | OIML R 91 | - |
| Сензорска мерила брзине вoзила у саобраћају | OIML R 91 | - |

| 13. ОПТИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мерило | Метода испитивања | Aкредитација |
| Опациметар | Правилник о опациметрима "Сл. Гласник РС", бр. 15/2015) ISO 11614:1999 | - |

# ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Оверавање мерила, у складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), врше овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила, односно Дирекција за мере и драгоцене метале oбaвљa и пoслoвe oвeрaвaњa мeрилa зa чиje oвeрaвaњe ниje прoписaнo дa их oбaвљajу oвлaшћeнa тeлa, oднoснo зa чиje oвeрaвaњe нeмa oвлaшћeних тeлa.

Табеларни приказ мерила које оверава Дирекција за мере и драгоцене метале

| Група мерила | Назив мерила |
| --- | --- |
| Дужина | мерила дужине опште намене (мерне траке, сложива мерила дужине, метри за текстил, мерне летве за мерење нивоа течности односно празног простора у резервоарима преко 3000 mm, мерни лењири, мерне траке с виском) |
|  | машине за мерење дужине жице и кабла |
|  | аутоматска мерила нивоа течности преко 3000 mm |
|  | аутоматска мерила нивоа течности (капацитивна и радарска) |
| Запремина | млекомери и лактофризи |
|  | проточна мерила за млеко преко 36 m3/h |
|  | мерни системи за компримована гасовита горива за возила |
|  | мерила за мерење запремине течног нафтног гаса (ТНГ) максималног протока 1000 l/min |
|  | мерила и мерни системи за непрекидно и динамично мерење количине течности, које нису вода преко 5000 l/min |
|  | уређаји за конверзију запремине |
|  | угоститељске посуде |
| Маса | ваге са аутоматским функционисањем (са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, за сортирање, контролне ваге и етикетирке, ваге на транспортној траци, за мерење возила у покрету) |
| Густина | мерила густине течности која се користе у промету роба и услуга – ареометри и дензитометри |
| Концентрација | алкохолометри |
|  | рефрактометри |
| Мерила специјалних намена | мерила брзина возила у саобраћају |

Ближи подаци о овлашћеним телима и врстама мерила за чија су оверавања овлашћена могу се преузети из јединственог Регистра овлашћених тела за оверавање мерила:

### ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

- ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА

Врсте мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила, прописане су Правилником о врстама мерила која подлежу законској контроли ("Службени гласник РС”, број 37/21).

| Р. бр. | ВРСТЕ МЕРИЛА |
| --- | --- |
| 1. | аутоматска мерила нивоа течности |
| 2. | мерни системи за компримована гасовита горива за возила |
| 3. | манометри за мерење притиска у пнеуматицима |
| 4. | мерила за мерење силе кочења код моторних возила |
| 5. | етилометри |
| 6. | влагомери за зрна житарица и семенке уљарица |
| 7. | анализатори за мерење садржаја протеина у житу |
| 8. | електронска мерила густине |
| 9. | рефрактометри који се користе у промету роба и услуга |
| 10. | опациметри |
| 11. | бројила електричне енергије класе 0,2s и бројила реактивне електричне енергије |
| 12. | мерила брзине возила у саобраћају |

- СЕРТИФИКАЦИЈА

Дирекција, као именовано тело И 045, у складу са Решењем о именовању, врши услугу оцењивања усаглашености за следеће врсте мерила чији су захтеви прописани важећим Правиником о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) и Правилником о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, број 29/18):

  - вoдoмeри прeдвиђeни зa мeрeњe зaпрeминe чистe, хлaднe или зaгрejaнe вoдe зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-001 Прaвилникa o мeрилимa);

  - гaсoмeри и урeђajи зa кoнвeрзиjу зaпрeминe, прeдвиђeни зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-002 Прaвилникa o мeрилимa);

  - брojилa aктивнe eлeктричнe eнeргиje, прeдвиђeни зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-003 Прaвилникa o мeрилимa);

  - мeрилa тoплoтнe eнeргиje, прeдвиђeнa зa упoтрeбу у дoмaћинству, пoслoвнoм прoстoру и лaкoj индустриjи (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-004 Прaвилникa o мeрилимa);

  - мeрни систeми нaмeњeни зa нeпрeкиднo и динaмичкo мeрeњe кoличинa тeчнoсти кoje нису вoдa (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-005 Прaвилникa o мeрилимa);

  - аутoмaтскe вaгe (аутоматске ваге, аутоматска вага за појединачно мерење, аутоматска контролне ваге, аутоматске ваге са етикетирањем, аутоматске ваге са етикетирањем вредности измерене масе и цене, аутоматске дозирне ваге, аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, аутоматске ваге са сабирањем континуираних резултата мерења, аутоматске ваге за мерење масе шинских возила у покрету) (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-006 Прaвилникa o мeрилимa);

  - тaксимeтри (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-007 Прaвилникa o мeрилимa);

  - мaтeриjaлизoвaнe мeре (материјализоване мере дужине, угоститељске посуде) (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-008 Прaвилникa o мeрилимa);

  - мeрилa димeнзиja (мерила дужине, мерила површине, мерила више димензија) (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-009 Прaвилникa o мeрилимa);

  - анaлизaтoри издувних гaсoвa (анализатори издувних гасовала, ламбда), (посебни захтеви прописани у прилoгу MI-010 Прaвилникa o мeрилимa);

  - неаутоматске ваге и компоненте неаутоматских вага (Правилник о неаутоматским вагама).

## КОНТРОЛA ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

На основу Закона о предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС“, број 47/21), Дирекција за мере и драгоцене метале, на захтев произвођача, увозника или заступника произвођача предмета од драгоцених метала, као и власника предмета од драгоцених метала и других правних субјеката, обавља следеће услуге:

| КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр. | УСЛУГА | КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА |
| 1. | Утврђивање испуњености услова за добијање знака произвођача, предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку произвођача, предмета од драгоцених метала као и обнова тог решења | Произвођачима предмета од драгоцених метала, тј. привредним субјектима који су регистровани за обављање делатности производње предмета од драгоцених метала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката |
| 2. | Утврђивање услова које морају испуњавати радне просторије и опрема за жигосање предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача или увозника | Прозвођачима или увозницима предмета од драгоцених метала, који желе да се испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала врши у њиховим пословним просторијама |
| 3. | Извођење квантитативних хемијских анализа: - драгоцених метала (злата и сребра) - легура драгоцених метала и - легура од којих су израђени предмети од драгоцених метала. | Прозвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима |
| 4. | Испитивање састава и финоће пробних игала од драгоцених метала | Прозвођачима предмета од драгоцених метала |
| 5. | Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала (платина, злато, паладијум, сребро) | Прозвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима |

## СТРУЧНA МИШЉЕЊА

У оквиру својих надлежности и Закона о метрологији "Службени гласник РС" 15/16, Закона о предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 47/21 и Закона о рачунању времена "Службени лист СЦГ", 20/06, a по захтеву заинтересованих страна Дирекција за мере и драгоцене метале издаје стручна мишљења.

## ОВЛАШЋИВАЊЕ

У складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) Дирекција за мере и драгоцене метале oбaвљa и пoслoвe oвлaшћивaњa приврeдних субjeкaтa и других прaвних лицa зa oбaвљaњe пoслoвa oвeрaвaњa мeрилa.